- Mėginio paruošimas (nuotekos prieš valymą (Influent waste water IWW))

- Imti pipete 25 ml nuotekų vandens (IWW) į 100 ml matavimo kolbutes. Skiesti 4 kartus analizės vandeniu iki žymos (25ml/100 ml).

- OASIS HLB (200 mg, 6cc) kolonėlių paruošimas: ant Oasis HLB kolonėlių užpilame 2 ml MeOH ir 2 ml H2O HPLC-MS grynumo, leidžiame išbėgti viskam iš kolonėlių, ir tada filtruojam savo praskiestus nuotekų vandens mėginius (100 ml). Kai išlaša 100 ml mėginio įjungiame vakuumą ir pilnai išdžioviname Oasis HLB kolonėles. Susidariusias atliekas vakuuminio kolektoriaus talpoje išpilame.

- Mėginio išplovimas iš Oasis HLB kolonėlių: ant Oasis HLB kolonėlių užpilame 10 ml MeOH (HPLC-MS grynumo) ir eliuatą surenkame į 15 ml mėgintuvėlius.

- Surinktą eliuatą nugariname iki sausumo su azoto srove.

- Analitės atkūrimas: ant iki sausumo nugarinto mėginio užpilame 50 µl MeOH (HPLC-MS grynumo) tada dedame ant sūkurinės purtyklės ir purtome iki 10-15 s, tada supilame 450 µl H2O (HPLC-MS grynumo) ir vėl dedame ant sūkurinės purtyklės ir purtome.

- Paruoštą mėginį perkeliame į chromatografijos buteliuką ir analizuojame.

- UPLC-MS/MS tirpalai ir parametrai.

Mobilios fazės:

- H2O su 0.01 % skruzdžių r.

- CH3OH su 0.01 % skruzdžių r.

Mobilių fazių gamyba:

- Į 0.5 L dejonizuoto vandens pipete įpilti 50 µL skruzdžių r.

- Į 0.5 L metanolio pipete įpilti 50 µL skruzdžių r.

MS kalibravimo tirpalai:

0.5 mM Natrio formiato tirpalas

2 µg/mL Leucino Enkefalino tirpalas

MS kalibravimo tirpalų gamyba:

  - M natrio hidroksido tirpalas

- Ištirpinkite 0.4 g natrio hidroksido 100 ml dejonizuoto vandens.

5 mM natrio formiato tirpalas 90:10 2-propanolyje/vandenyje

1. 1000 μL pipete į 20 mL matavimo kolbą įpilkite 1000 μL 0.1 M natrio hidroksido tirpalo.

2. 1000 μL pipete į 20 mL matavimo kolbą įpilkite 900 μL dejonizuoto arba LC-MS klasės vandens.

3. 200 μL pipete į 20 mL matavimo kolbą įpilkite 100 μL skruzdžių r.

4. Praskieskite iki 20 mL 90:10 2-propanolyje/vandenyje ir sonikuokite 5 minutes.

5. Pažymėti „5 mM natrio formiato tirpalas 90:10 2-propanolyje/vandenyje“ ir laikyti šaldytuve (galioja 1 savaitę).

0.5 mM natrio formiato tirpalas 90:10 2-propanolyje/vandenyje

1. Naudojant 1000 μL pipetę, į 20 mL matavimo kolbą įpilti 2000 μL 5 mM natrio formiato tirpalo.

2. Praskiesti iki 20 mL 90:10 2-propanolyje/vandenyje ir sonikuoti 5 minutes.

3. Pažymėti „0.5 mM natrio formiato tirpalas 90:10 2-propanolyje/vandenyje“ ir laikyti šaldytuve (galioja 1 savaitę).

2 ng/μL leucino enkefalino tirpalas

- Naudojant 5 mL pipetę į 3 mg (±0,15 mg) leucino enkefalino buteliuką įpilti 7.5 mL vandens.

- Užsukti dangtelį, gerai suplakti ir sonikuoti 5 minutes.

- Pažymėti etikete „400 ng/μL leucino enkefalino tirpalas vandenyje“ ir laikyti šaldiklyje (galioja 3 mėnesius).

- Naudojant 200 μL pipetę į 20 mL matavimo kolbą įpilti 100 μL 400 ng/μL leucino enkefalino vandenyje tirpalo.

- Praskiesti iki 20 mL 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišiniu ir sonikuoti 5 minutes.

- Pažymėti „2 ng/μL leucino enkefalino tirpalas 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišinyje“ ir laikyti šaldiklyje (galioja 1 mėnesį).

1 ng/μL leucino enkefalino tirpalas

- Naudojant 200 μL pipetę į 20 mL matavimo kolbą įpilkite 50 μL 400 ng/μL leucino enkefalino vandenyje tirpalo.

- Praskiesti iki 20 mL 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišiniu ir sonikuoti 5 minutes.

- Iš 20 mL matavimo kolbos perkelkite į 30 mL skysčių talpyklą.

- Pažymėti „1 ng/μL leucino enkefalino tirpalo 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišinyje“ ir laikyti šaldiklyje (galioja 1 mėnesį).

200 pg/μL leucino enkefalino tirpalas

- Į 5 mL stiklinį buteliuką įpilti maždaug 4 mL 2 ng/μL leucino enkefalino tirpalo, ištirpinto 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišinyje.

- Naudojant 1000 μL pipetę į 20 mL matavimo kolbą įpilti 2000 μL 2 ng/μL leucino enkefalino tirpalo, ištirpinto 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišinyje.

- Praskiesti iki 20 mL 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišiniu ir sonikuoti 5 minutes.

- Pažymėti „200 pg/μL leucino enkefalino tirpalas 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišinyje“ ir laikyti šaldytuve (galioja 2 savaites).

50 pg/μL leucino enkefalino tirpalas

- Naudojant 1000 μL pipetę, į 20 ml matavimo kolbą perkelkite 500 μL 2 ng/μL leucino enkefalino tirpalo, ištirpinto 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišinyje.

- Praskiesti iki 20 mL 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišiniu ir sonikuoti 5 minutes.

- Pažymėti etikete „50 pg/μL leucino enkefalino tirpalas 50:50 acetonitrilo/vandens + 0.1 % skruzdžių r. mišinyje“ ir laikyti šaldytuve (galioja 1 savaitę).

UPLC-MS/MS parametrai:

UPLC sąlygos:

Analizės laikas – 18.0 min

Kolonėlė – ACQUITY UPLC BEH C18 1.7μm, 2.1 x 150 mm

Kolonėlės temperatūra – 40 °C

Srauto greitis – 300 μL/min

Mobili fazė A – H2O su 0.01 % skruzdžių r.

Mobili fazė B – CH3OH su 0.01 % skruzdžių r.

Gradientas: 0 min – 10 % B ir 90 % A,  14 min – 90 % B ir 10 % A,  didėja tiesiškai, 16 min – 90 % B ir 10 % A, ir galiausiai 18 min – 10 % B ir 90 % A.

Injekcijos tūris – 20 μL.

MS sąlygos:

MS duomenys gauti m/z intervale nuo 50 iki 1000 Da

Kapiliarinė įtampa – 0.7 kV teigiamoje jonizacijoje ir 3.0 kV esant neigiamai jonizacijai.

Desolvacijos temperatūra – 600 °C

Desolvation gas flow – 1000 L/h

Kūgio įtampa – 20 V

Šaltinio temperatūra – 130 °C